- 适用范围: 适用于公司使用之烤炉.

- 参考文件: QSOP 0006-4400	  JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范

- 校准人员: 经培训考核合格之实验室技术人员.

- 校准设备: 经国际/国家认可计量机构校准合格之温度计,秒表。

- 校准环境: 温度:23±2℃,湿度20%-70%

6.0 校准周期: 每6个月进行5小时的温度校准、每3年进行一次48小时的温度校准。

7..0允收标准:  1. 温度±3℃;

2. 定时器±15 Min.

8.0校准程序

8.1：温度校准

8.1.1如下图所示,在老化箱的10个不同位置悬挂温度计的线端,围绕该区间所有传感器装在规定点到测试空间的直线距离为10%的规定区域内所有方向上；

8.1.2温度计的线路将分离地装在箱内,彼此之间的空间不能接触；

8.1.3将温度调节到预设定温度（依据实际使用要求）;

8.1.4让被校之烤炉运行最少一小时,确保其温度稳定;

8.1.5每隔30分钟进行一次数据记录.

8.1.6将记录数据填写在校准报告内,计算平均值及不确定度.

图： 传感器在测试工间的几何分布

8.2：定时器校准

8.2.1设置烤炉的定时器为48小时自动关掣模式。

8.2.2接通定时器，同时按下校准秒表的开始键。

8.2.3等待48小时

8.2.4记录秒表的读数

8.2.5重复(8.2.1~8.2.4)三次

8.1.6将记录数据填写在校准报告内,计算平均值及不确定度.

9.0 测量不确定度的评估

9.1温度的不确定度

9.1.1 数学模型

T=Tref

Tref是参考温度计测量的温度.

测量值：		T

输入量：		Tref

9.1.2输入量的评估

Tref值是取100次测量的平均数,以此来校准温度计的误差.

9.1.3输入量的标准不确定度的评估

Tref不确定度的来源

| 不确定度源 | 类型 | 不确定范围 | 概率分布 | 可靠性 | 标准不确定度 | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准不确定度 | B | a | 正态 | 95% （证书） | μ(Tref1)=a*/2.0 | 60 （理论） |
| 分辨率 | B | d | 矫正 | 100% （理论） | μ(Tref2)=d3 | 无穷大 （评估） |
| 重复性 | A | s | 正态 | 95% （评估） | μ(Treef3)=s | 99 （评估） |

“a”是外校合格证书上的结果。

每1个校准点取10个测量值（共10个校准点）,总共取100个测量值.

Tref的标准不确定度为：

u(Tref)=u2(Tref1)+u2(Tref2)+u2(Tref3)

u(Tref)的自由度

v(Tref)=u4(Tref)u4(Tref1)v(Tref1)+u4(Tref2)v(Tref2)+u4(Tref3)v(Tref3)

9.1.4 输入量的相关性评定。

假如在数学模型中只有一个输入量，则无需考虑相关性。

9.1.5计算测量的结果

T的评估量Tref为:T=Tref

9.1.6合成标准不确定度的评估

T的合成标准不确定度为：

u2(T)=[∂T∂Tref]2u2(Tref)=u2(Tref)

CTref=[∂T∂Tref]=1

U(T)的有效自由度为：

veff(T)=veff(Tref)

9.1.7扩展不确定度

置信水平为95%,自由度为Vref (T)的扩展不确定度：

U=ku(T)

“k”为覆盖因子,可以在自由度为VD和置信水平为95%的学生氏分布表里查出。

9.2 定时器的测量不确定度

9.2.1数学模型

烤炉定时器上显示的时间由直接测量得来：

T=t

9.2.2标准不确定度的评估

| 不确定度源 | 类型 | 不确定范围 | 概率分布 | 标准不确定度 | 自由度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | A | r | 正态 | uA=r3 | 2 （评估） | * |
| 分辨率 | B | d | 均匀 | u1=d3 | 无穷大 （评估） |  |
| 秒表 | B | ue | 均匀 | u2=uek | v2 | ** |
| 操作误差 | B | e=0.22+0.22 | 正态 | u3=130.22+0.22 | 无穷大 | *** |

*：在校准点取3个测试量

**：ue和k取自外部校准标准仪器证书,V2取自t-table,根据校准证书的置信概率获得.

***：0.2秒是操作误差，这是在按下秒表的“开始”“停止”按钮时出现的。

ut=uA2+u12+u22+u32t的标准不确定度

u(t)的有效自由度为：

V(t)=u4(t)uA4vA+u14v1+u24v2+u34v3

v1=∞,v3=∞

V(t)=u4(t)uA4vA+u24v2

9.2.3输入量的相关性评估

如果数学模型中只有一个输入量，则不必考虑其相关性。

9.2.4 T的计算结果为

T的评估值为：T=t

9.2.5合成标准不确定度的评估

T的合成标准不确定度为

u2(T)=[∂T∂t]2u2(t)=u2(t)

Ct=∂T∂t=1

u(T)的有效自由度Veff (T)=Veff (t)。

9.2.6扩展不确定度的评估

置信水平为95%，自由度为Veff(T)的扩展不确定度为

U=ku(T)

k是覆盖因子，可在95%置信水平及Veff (T)自由度的学生氏分布中查到。

10.0 评估

依据允收标准来判定被校仪器是否符合要求, 若合格则在该仪器上贴上《合格证》；若不合格则在该仪器上贴上《停用证》